编号：xxxxx

—————————————————————————

全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法

Performance requirements and test methods for global navigation satellite signal recorder & playback devices

(本稿完成日期:2018年6月30日)

201X-xx-xx发布                                   201X-xx-xx实施

目   次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语、定义及缩略语	1

3.1  术语和定义	1

3.2  缩略语	2

4  要求	3

4.1  总则	3

4.2  一般要求	3

4.3 性能要求	4

5  测试方法	7

5.1  测试项目	7

5.2  测试环境条件	7

5.3  测试设备要求	8

5.4  功能测试	8

5.5  性能测试	8

附 录 A  定位精度的数据处理方法	16

前言

为适应我国卫星导航发展对标准的需要，由全国北斗卫星导航标准化技术委员会组织制定北斗国家标准，推荐有关方面参考使用。

本标准由中国卫星导航系统管理办公室提出。

本标准由全国北斗卫星导航标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：上海交通大学，上海市计量测试技术研究院，上海北斗导航创新研究院，北京卫星导航中心，中国东方计量测试研究所。

本标准主要起草人：xx，xx，xx，xx，xx，xx，xx，xx

全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法

1  范围

本标准规定了全球卫星导航信号采集回放仪的一般要求、功能及性能要求、测试方法等内容。

本标准适用于支持全球卫星导航系统（GNSS）公开民用信号、采用射频多级下变频采样或射频直接带宽采样的采集回放仪（以下简称“采集回放仪”）的研制、生产和检验。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 6379.1-2004  测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1 部分：总则与定义

JJF 1180-2007 时间频率计量名词术语及定义

JJF 1188-2008 无线电计量名词术语及定义

3  术语、定义及缩略语

## 3.1  术语和定义

GB/T 6379.1-2004 、JJF 1180-2007 和JJF 1188-2008界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1 全球卫星导航信号采集回放仪  GNSS signal recorder/playback device

能够将全球卫星导航系统原始射频模拟信号转换成数字信号进行保存，并能将所保存的数字信号转换成射频模拟信号播发的仪器。

3.1.2 最大采集信号频点数  maximal signal frequency recording number

采集回放仪能够同时采集存储的最大有效卫星导航信号频点数。

3.1.3 载噪比回放测试一致性  playback noise density ratio consistency

GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的载噪比与卫星导航信号直接测试获得的载噪比结果之差的统计值。

3.1.4 水平定位准确度回放测试一致性  horizontal positioning precision playback test consistency

GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的水平定位与卫星导航信号直接测试获得的水平定位结果之差的统计值。

3.1.5 垂直定位准确度回放测试一致性  vertical positioning precision playback test consistency

GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的垂直定位与卫星导航信号直接测试获得的垂直定位结果之差的统计值。

3.1.6 速率回放测试一致性velocity accuracy playback test consistency

GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的速率与卫星导航信号直接测试获得的速率结果之差的统计值。

3.2  缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDS——BeiDou Navigation Satellite System，北斗卫星导航系统；

ENU——East North UP，东北天坐标系；

GNSS——Global Navigation Satellite Systems，全球卫星导航系统；

GPS——Global Positioning System，全球定位系统；

HDOP——Horizontal Dilution Of Precision，水平精度因子；

PDOP——Positioning Dilution Of Precision，位置精度因子；

SFDR—— Spurious Free Dynamic Range，无杂散动态范围。

4  要求

4.1  总则

采集回放仪基本功能和性能要求与测试方法应以本标准为依据，针对产品的特殊要求和详细要求可在产品规范中规定。

4.2  一般要求

4.2.1  设备构成

采集回放仪一般包括下列部件或单元，其结构框图见图1：

a) 射频信号接收、发射模块；

b) 射频信号下变频、上变频模块；

c) 信号AD、DA转换模块；

d) 数据采样存储模块.

存储控制模块

AD转换

射频信号发射

数字信号处理

上变频

射频信号接收

下变频

DA转换

采集回放仪控制模块

图1 卫星导航信号采集回放仪结构图

4.2.2  接口

采集回放仪接口单元应满足下列要求：

a) 采集回放仪至少具有一个射频信号输入/输出口。推荐采用TNC或SMA等常用接口；

b) 采集回放仪至少具有一个数据信号导入/导出接口，推荐使用USB或网口等常用接口；

c) 采集回放仪可具有外部参考时钟输入接口，包括10MHz/10.23MHz，推荐采用BNC或SMA等常用

接口；

d)采集回放仪可具有内部参考时钟输出接口，包括10MHz/10.23MHz，推荐采用BNC或SMA等常用

接口；

e）采集回放仪应具备电源接口。

4.2.3  外观及附件

被检查采集回放仪外观完好，没有变形和损坏，设备上应清晰标记名称、型号、厂家、生产序列号。产品使用说明书及附件齐全。

4.2.4  基本功能

通过人机交互界面控制采集回放仪，其应具有以下基本功能：

- 信号采集/回放功能；

- 信号导入/导出功能。

4.3 性能要求

4.3.1  数据存储

采集回放仪的最大记录时间应不少于60min。

4.3.2  信号采集回放频点

采集回放仪应至少支持表1中一个全球卫星导航民用信号频点的采集回放功能。

表1 卫星导航信号频点

| 卫星导航信号 | 中心频点（MHz） |
| --- | --- |
| BDS B1 1 | 1561.098 |
| BDS B2\GALILEO E5b | 1207.140 |
| BDS B1C\GPS L1\GALILEO E1 | 1575.420 |
| GPS L2 | 1227.600 |
| BDS B2a\GPS L5\GALILEO E5a | 1176.450 |
| GLONASS G1 | 1602.000 |
| GLONASS G2 | 1246.000 |
| GLONASS G3 | 1202.025 |

4.3.3  信号采集回放带宽

对于不同卫星导航信号的采集回放操作应满足表2最小带宽要求：

表2 卫星导航信号采集回放最小带宽

| 卫星导航信号 | 最小带宽（MHz） |
| --- | --- |
| BDS B1 1 | 4.092 |
| BDS B2 | 4.092 |
| BDS B1C | 4.092 |
| BDS B2a | 20.46 |
| GPS L1 | 2.046 |
| GPS L2C | 2.046 |
| GPS L5 | 20.46 |
| GLONASS G1 | 8.4 |
| GLONASS G2 | 6.8 |
| GLONASS G3 | 20.46 |
| GALILEO E1 | 4.092 |
| GALILEO E5a | 20.46 |
| GALILEO E5b | 20.46 |

4.3.4  信号量化位数

信号量化位数应≥2比特。

4.3.5 无杂散动态范围

信号量化位数为2bit时，无杂散动态范围SFDR应不低于18dB；信号量化位数大于等于4bit时，无杂散动态范围SFDR应不低于30dB。

4.3.6  载噪比回放测试一致性

载噪比回放测试一致性≤2dB。

4.3.7  频率准确度

频率准确度是频率频率偏差的上限，频率准确度应优于1×10-7。

4.3.8  频率稳定度

频率稳定度应优于5×10-8/秒。

4.3.9 功率范围

功率可调范围应不低于30dB的要求。

4.3.10 回放功率范围

采集回放仪最小回放功率建议不低于-90dBm，最大回放功率建议不高于-10dBm。

4.3.11 绝对功率准确度

采集回放仪的绝对功率准确度在其最大输出功率基础上的误差范围满足±1dB。

4.3.12  定位回放测试一致性

利用GNSS测量接收机直接接收真实卫星导航信号，得到卫星导航信号直接测试结果；利用GNSS测量接收机接收采集回放仪回放的卫星导航信号，得到卫星导航信号回放测试结果。计算卫星导航信号回放测试结果与卫星导航信号直接测试结果差的统计值，得到定位回放一致性结果，要求在HDOP≤4或者PDOP≤6时，水平定位回放测试一致性的相对误差≤50%，垂直定位回放测试一致性的相对误差≤50%。

4.3.13  速率回放测试一致性

设置被测场景以1m/s的速度匀速运动，统计GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的速率与卫星导航信号直接测试获得的速率之间的偏差与直接测试得到的速率值之比，得到速率回放测试一致性相对误差。要求在HDOP≤4或者PDOP≤6时，速率回放测试一致性的相对误差≤50%。

5  测试方法

## 5.1  测试项目

采集回放仪功能测试项目、性能测试项目及其制约条件如表4所示。

表4 功能/性能测试项目及其制约条件

| 测试项目 |  | 要求 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 |  | 4.2 | 5.3、5.4 |
| 数据存储 |  | 4.3.1 | 5.5.1 |
| 信号采集回放频点 |  | 4.3.2 | 5.5.2 |
| 信号采集回放带宽 |  | 4.3.3 | 5.5.3 |
| 信号量化位数 |  | 4.3.4 | 5.5.4 |
| 噪声 | 无杂散动态范围 | 4.3.5 | 5.5.5 |
|  | 载噪比回放一致性 | 4.3.6 | 5.5.6 |
| 频率 | 频率偏差测试 | 4.3.7 | 5.5.7 |
|  | 频率稳定度测试 | 4.3.8 | 5.5.8 |
| 输出功率 | 功率范围 | 4.3.9 | 5.5.9 |
|  | 绝对功率准确度 | 4.3.10 | 5.5.11 |
| 采集回放一致性 | 定位回放一致性 | 4.3.11 | 5.5.12 |
|  | 速率回放一致性 | 4.3.12 | 5.5.13 |

## 5.2  测试环境条件

除非在产品规范中另有规定外，所有测试应在如下条件下进行：

a) 温度：15°C ~ 35°C；检定过程中环境温度变换不超过±2℃

b) 相对湿度：20% ~ 75%RH；

c）测试期间施加于设备的电源电压为设备要求的额定电压；

d）压力：试验场所气压(86kPa~106kPa)；

e) 用实际卫星导航信号测试时，测试场地没有强电磁干扰源，如雷达等，测试场地的电磁干扰强度应不影响采集回放仪的性能。

## 5.3  测试设备要求

所有测试用的仪器、设备要求包括：

- 测试用仪器设备均应经过计量部门检定合格，并在有效期内；

- 所有测试设备应有足够的分辨力、准确度和稳定度，其性能应满足被测技术性能指标的要求。除另有规定外，其精度应优于被测指标精度一个数量级或三分之一；

- 在测试中根据需要使用信号模拟器产生卫星模拟测试信号，信号模拟器的性能指标必须符合JJF1471-2014《全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器校准规范》；

- 采用高精度GNSS测量接收机，GNSS测量接收机的性能指标必须符合JJF1403-2013《全球导航卫星系统(GNSS)接收机(时间测量型)校准规范》。

## 5.4  功能测试

仪器构成和基本功能可通过目测，结合图、文、物进行核对，或在正常接收卫星信号的环境下，根据产品说明书，按要求操作采集回放仪，其结果应符合4.2.1、4.2.2、4.2.3和4.2.4的要求。

5.4.1  接口

采集回放仪应进行接口测试。

- 目测采集回放仪接口单元应符合4.2.2要求；

- 用频标对比器测试采集回放仪的内部参考时钟输出接口的信号频率，应符合4.2.2要求；

## 5.5  性能测试

5.5.1  数据存储

数据存储测试框图见图2。

采集回放仪

GNSS测量接收机

卫星信号模拟器

图2 信号频点测试流程图

测试步骤为：

- 按图2连接设备。设置采集回放仪的工作模式为按产品说明书所支持的同时最大采集频点数、最高采样频率和最大信号量化位数；

- 采集并保存60min导航卫星信号数据；

- GNSS测量接收机在1Hz更新率的状态下，接收采集回放仪回放的该时间段卫星导航信号数据；

- GNSS测量接收机可以正常定位。

5.5.2  信号采集回放频点测试

根据采集回放仪的产品说明书，选择合适的GNSS测量接收机和采集回放仪的工作模式，正确采集并回放采集回放仪产品说明书所指明的卫星导航信号。测试框图见图2。

测试步骤如下：

- 按图2连接设备。根据采集回放仪所支持的所有导航系统及其频点，设置模拟器的输出信号，并记录各输出频点；

- 采集存储30min卫星导航信号数据；

- GNSS测量接收机在1Hz更新率的状态下，接收采集回放仪回放的该时间段卫星导航信号数据并保存；

- GNSS测量接收机正常定位后，记录GNSS测量接收机显示捕获卫星导航信号的频点；

- 判断a）和d）记录的频点是否一致。

5.5.3  信号采集回放带宽测试

测试框图见图3。

采集回放仪

频谱仪

信号发生器

图3 信号采集回放带宽测试流程图

测试步骤如下：

- 按图3连接设备。根据被检测采集回放仪所支持的最大带宽设置信号发生器的输出信号；

- 利用采集回放仪对信号发生器的输出信号进行采集、存储和回放操作；

- 使用频谱仪的最大功率保持功能，利用频谱仪测量回放信号的最高频率fmax和最低频率fmin，计算回放信号带宽fmax-fmin；

- 判断计算得到的带宽是否均大于表2所列出的各卫星导航信号采集回放最小带宽值。

5.5.4  信号量化位数

参考采集回放仪产品说明书中的存储格式说明文件。

5.5.5  无杂散动态范围

测试框图见图3。测试步骤如下：

- 按图3连接设备，设置信号发生器输出正弦波，频率设置为被测采集回放仪支持的卫星导航信号频点，输出功率设置为被检测采集回放仪射频输入端允许的最大采集信号输入功率；

- 采集回放仪按照最大采集带宽对信号发生器的输出信号进行采集和存储，将回放信号功率设置为最大值进行回放操作；

- 用频谱仪对回放信号进行观察，判断回放信号在被测导航信号发射带宽内的谐波和杂波成分的最大功率值和峰值功率之差的绝对值是否满足无杂散动态范围精度要求。

5.5.6  载噪比回放测试一致性

测试框图见图4和图5。

信号数据文件

导航数据文件

功分器

采集回放仪

GNSS测量接收机

卫星信号模拟器

图4 采集回放信号一致性测试流程图（采集/存储）

数据文件

采集回放仪

GNSS测量接收机

导航数据文件

图5 采集回放信号一致性测试流程图（回放）

测试步骤如下：

- 按照图4连接设备。卫星信号模拟器的射频信号输出端经功分器同时接入采集回放仪和GNSS测量接收机；

- 采集回放仪采集/存储30min卫星导航信号数据；

- GNSS导航终端以1Hz更新率连续输出并保存卫星导航数据文件；

- 按照图5连接设备。采集回放仪回放该时段卫星导航信号数据，输出端接同一GNSS测量接收机，以1Hz更新率连续输出并保存卫星导航数据文件；

- 载噪比一致性误差公式按照公式（2）计算；

...........................................................（2）

式中：

——表示载噪比一致性误差值；

——表示卫星导航信号直接测试的载噪比均值；

——表示卫星导航信号回放测试的载噪比均值。

- 以卫星导航信号直接测试的载噪比作为标准，计算载噪比一致性误差值，判断是否满足4.3.6要求。

5.5.7  频率偏差测试

采集回放仪

参考频率源

10MHz/10.23MHz

10MHz/10.23MHz

频标对比器

测试框图见图6。

图6 频率偏差及稳定度测试流程图

测试步骤如下：

- 如图6连接好测试设备，取样时间为10s，操作采集回放仪输出内部参考时钟10MHz/10.23MHz信号；

- 操作频标对比器，直接测量频率值；

- 频率准确度按公式（4）计算；

...................................................................（4）

式中：

A——表示频率偏差；

——表示频率标称值；

——表示被测频率测量值的平均。

- 判断所测参考输出10MHz/10.23MHz信号的频率偏差是否不超过指标4.3.7提出的频率准确度。

5.5.8  频率稳定度测试

频率稳定度测试框图见图6。

测试步骤如下：

- 如图6连接好测试设备，操作采集回放仪输出内部参考时钟10MHz/10.23MHz信号；

- 操作频标对比器，设置为阿伦标准偏差测量模式；

- 测试时间≥100s，直接记录列表中取样时间1s对应的频率稳定度，结果保留两位有效数字；

- 判断所测参考输出10MHz/10.23MHz信号的频率稳定度是否满足指标4.3.8要求。

5.5.9  功率范围测试

测试框图见图3。

- 按图3连接设备，设置信号发生器输出正弦波，频率设置为被测采集回放仪支持的卫星导航信号频点，输出功率设置为被检测采集回放仪射频输入端允许的最大采集信号输入功率；

- 采集回放仪按照最大采集带宽对信号发生器的输出信号进行采集和存储，将回放信号功率设置为最大值进行回放操作；

- 用频谱仪对回放信号进行观察，测量回放信号的最大输出功率Pmax和最小输出功率Pmin，计算功率范围Pd=Pmax-Pmin；

- 判断功率范围是否满足指标4.3.9要求。

5.5.10 绝对功率准确度测试

测试框图见图3。

- 按图3连接设备，设置信号发生器输出正弦波，频率设置为被测采集回放仪支持的卫星导航信号频点，输出功率设置为被检测采集回放仪射频输入端允许的最大采集信号输入功率；

- 采集回放仪按照最大采集带宽对信号发生器的输出信号进行采集和存储，将回放信号功率设置为最大值P进行回放操作；

- 对测量接收机的绝对功率电平进行自校准后，利用测量接收机测量回放信号的功率P'，计算绝对功率准确度∆P=P-P'；

- 判断绝对功率准确度是否满足指标4.3.10要求。

5.5.11  定位回放测试一致性

测试框图见图4和图5。水平定位回放误差相对值和垂直定位回放误差相对值计算公式在附录A中给出。测试步骤如下：

- 按照图4连接设备。卫星信号模拟器或者全频点卫星信号接收天线的射频信号输出端经功分器同时接入采集回放仪和GNSS测量接收机；

- 采集回放仪采集/存储30min卫星导航信号数据；

- GNSS测量接收机以1Hz更新率连续输出并保存卫星导航数据文件；

- 按照图5连接设备。采集回放仪回放该时段卫星导航信号数据，输出端接同一GNSS测量接收机，以1Hz更新率连续输出并保存三维定位数据；

- 计算GNSS测量接收机输出的定位准确度和回放定位准确度，通过这两个准确度值，计算出水平定位回放误差相对值和垂直定位回放误差相对值，判断是否满足4.3.12要求。

5.5.12  速率回放测试一致性

测试框图见图4和图5。测试步骤如下：

- 按照图4连接设备。设置卫星信号模拟器以1m/s的速度匀速运动，将卫星信号模拟器射频信号输出端经功分器同时接入采集回放仪和GNSS测量接收机；

- 采集回放仪采集/存储30min卫星导航信号数据；

- GNSS测量接收机以1Hz更新率连续输出并保存卫星导航数据文件；

- 按照图5连接设备。采集回放仪回放该时段卫星导航信号数据，输出端接同一GNSS测量接收机，以1Hz更新率连续输出并保存速率值；

- 速率一致性误差相对值公式按照公式（3）计算；

............................................................（3）

式中：

——表示速率回放测试的一致性相对误差；

——表示卫星导航信号直接测试的速率均值；

——表示卫星导航信号回放测试的速率均值。

- 根据记录的直接测试速率和回放测试速率，计算速率回放一致性相对误差，判断是否满足4.3.13要求。

注：所有定量测量结果及其计算公式应标明计量单位。

附 录 A 定位精度的数据处理方法

（资料性附录）

A.1  概述

回放定位一致性测试，可以按本附录给出的方法进行数据处理。

A.2  基于统计分布假设的数据处理方法

数据处理步骤如下：

a) 在得到的全部实时定位数据中剔除平面精度因子 HDOP＞4 或位置精度因子PDOP＞6 的测量数据；

b) 在下述处理过程中，应选用适当的统计判断准则（如 3σ 准则）剔除粗大误差数据；

c) 将导航单元输出的大地坐标系（BLH）定位数据转换为站心坐标系（ENU）定位数据；

d) 按公式（5）计算各历元输出的定位数据在站心坐标系下各方向（ENU 方向，即东北天方向）的定位误差：

（5）

式中：

、、、——第i次测试定位数据的 E、N、U 方向和水平方向的定位误差（ i ＝1,2…n），单位为m；

、、——第i 次测试定位数据的E、N、U 方向分量，单位为m；

、、——第i 次定位的标准点坐标E、N、U 方向分量，单位为m。

e) 按公式（6）计算站心坐标系下各方向的定位偏差（bias）

（6）

式中：

、、 ——定位偏差的E、N、U 方向分量，m；

——水平定位距离偏差，单位为米（m）。

f) 按公式（7）计算定位误差的标准差(standard deviation)：

(7)

式中：

、、 ——定位误差的标准差在E、N、U 方向的分量，m

——定位误差的标准差在水平方向的分量，单位为米（m）。

g) 计算置信概率为 95%的定位精密度（precision）：

对于水平方向，在各轴向随机误差接近正态分布、且误差椭圆轴比约为1 的假设下，可取置信因子k = 2 ( k = 2.448 / 2 ≈ 1.73 的安全的近似值，k = 2 时水平误差落在半径 为 2的圆内的概率在95.4%~98.2%之间，具体值取决于误差椭圆的轴比，2值通常作为水平误差大小的95%界限），按公式（8）计算：

（8）

对于垂直方向，取置信因子k = 2 （k = 1 .9 6 的安全近似值），按公式（9）计算：

(9)

式中：

——置信概率95%的水平定位精密度，，单位为米（m）；

——置信概率95%的垂直定位精密度，，单位为米（m）。

h) 分别报告偏差（bias）和精密度（precision）：

NEU 三个方向的定位偏差：（ 、、  ）

水平定位精密度：

垂直定位精密度：

i) 计算定位精度（accuracy）：

水平定位精度：

垂直定位精度：

j) 计算回放定位一致性

记直接测试的水平定位精度为,垂直定位精度为，回放测试的水平定位精度为，垂直定位精度为。则

· 水平定位回放误差相对值：

· 垂直定位回放误差相对值：