国家标准编制说明

（征求意见稿）

项目名称：全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法

计划项目代号：

主要起草单位：上海交通大学、上海市计量测试技术研究所、上海北斗导航创新研究院、北京卫星导航中心、中国东方计量测试研究所

2018年6月

一、工作简况

1、任务来源

为适应我国卫星导航发展对标准的需要，在北斗卫星导航标准化技术委员会管理和指导下，上海交通大学牵头，联合上海市计量测试技术研究院，上海北斗导航创新研究院，北京卫星导航中心和中国东方计量测试研究所等单位，起草了《全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法》标准征求意见稿。项目起止时间2018年1月1日——2018年12月31日。

本文件规定了全球卫星导航信号采集回放仪的一般要求、功能及性能要求、测试方法等内容。

2、主要工作过程

根据编制要求，2018年1月，本单位牵头与联合单位共同成立标准编制工作组，确定了工作计划。标准编制工作组对相关领域技术资料进行了搜集、整理和研究，于2018年5月底完成了《全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法》标准的初稿。2018年6月13日，北斗卫星导航标准化技术委员会组织召开了该标准草案的专家研讨会，会中标准编制工作组详细介绍了标准的测试指标、测试指标确定依据和相应的测试方法，与会专家对标准进行了逐条阅读并提出了修改意见。针对转就的修改意见，标准编制工作组于会后对标准草案进行了逐条修改，并进一步丰富完善了标准编制说明，于6月30日行程了《全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法》征求意见稿。

二、国家标准编制原则和确定国家标准主要内容

1. 编制原则

本标准依据《GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》规定的要求进行编写的，规定了全球卫星导航信号采集回放仪的一般要求、功能及性能要求、测试方法等内容。适用于支持全球卫星导航系统（GNSS）公开民用信号、采用射频多级下变频采样或射频直接带宽采样的采集回放仪（以下简称“采集回放仪”）的研制、生产和检验

本标准编制过程中参考的主要文件有：

- GB/T 3358.2-2009  统计学词汇及符号 第2 部分：应用统计

- GB/T 6379.1-2004  测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1 部分：总则与定义

- JJF 1180-2007 时间频率计量名词术语及定义

- JJF 1188-2008 无线电计量名词术语及定义

- BD 110001-2015  北斗卫星导航术语

- BD 420005-2015  北斗/全球卫星导航系统(GNSS)导航单元性能要求及测试方法

- BD 420012-2015  北斗/全球卫星导航系统(GNSS)信号模拟器性能要求及测试方法

2. 编制依据

本规程在编制时，针对主要卫星导航信号采集回放仪产品的技术指标进行了调研。典型技术指标如表1所示。

表1 采集回放仪产品性能指标

| 参数 | Bird X-COM IQC5000B | Spirent GSS6425 | Averna RP-6100系列 | 湖南矩阵REC7640 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 频点 | / | GPS - L1,L2,L5 Galileo - E1, E5a\b GLONASS - L1, L2, L3 BeiDou - B1, B2, B3 QZSS - L1, L2 SBAS (eg. OmniSTAR, StarFire) | / | 模式1：B1/L1/E1 模式2：B2/E5b/L2 模式3：R1 模式4：R2 模式5：L5/E5a |
| 量化位数 | 16 bit | 2 bit | 14 bit 采集 16 bit 回放 | 4 bit |
| 存储 | 内置硬盘2/4TB 外置硬盘8/15TB | 内置硬盘1TB 外置硬盘1TB | 2TB SSD (RP-6120D) 4TB SSD (RP-6120P) 3.8TB SSD/16TB HDD (RP-6120/6140) | 采样时常≥10小时 |
| 频率 | 中心：2400MHz | / | 10MHz ~ 6GHz | / |
| 频率分辨率 | / | / | < 1 Hz | / |
| 带宽 | 输入：最小19.531kHz，最大 255 MHz 输出：225 MHz | 10/30/50 MHz | 156 kHz ~ 80 MHz （每通道） | 50MHz |
| 相位噪声 | / | / | -97dBc/Hz@1GHz -105dBc/Hz@1GHz -115dBc/Hz@1GHz | -65dBc/Hz@1kHz -75dBc/Hz@10kHz -85dBc/Hz@100kHz -90dBc/Hz@1MHz |
| 无杂散动态范围 | / | / | 80 dB | / |
| 幅值精度 | / | / | ±1dB | / |
| 幅值分辨率 | / | / | 0.5dB | / |
| 通道数 | 2 | / | 1~4 | 4 |
| 参考时钟频率 | 10 MHz | / | / | / |
| 功率范围 | / | / | / | -30 ~ -90dBm |

从表1中可以看出，不同采集回放仪产品采用的性能指标体系是不相同的。根据表1，可以总结出涵盖不同采集回放仪产品类型的关键性能指标，主要包括存储、频点、带宽、量化位数、无杂散动态范围、噪声特性、频率特性和功率特性。用户通常关心的是回放信号导航性能相关的指标，所有的采集回放仪厂商并没有涉及相关指标，可以从卫星导航定位的原理出发，选取定位和定速精度作为评价指标。

3. 标准主要内容

本标准规定的主要内容有：采集回放仪的一般要求（设备构成、接口、外观及附件和基本功能）和性能要求（数据存储、信号采集回放频点、回放带宽、量化位数、无杂散动态范围、载噪比回放测试一致性、频率准确度和稳定度、功率范围、绝对功率准确度、定位回放和定速回放测试一致性）。

- 频点

采集回放仪应能够满足至少一个频点的导航信号的采集，各卫星导航信号的频点如所表2示。

表2 卫星导航信号频点

| 卫星导航信号 | 中心频点（MHz） |
| --- | --- |
| BDS B1 1 | 1561.098 |
| BDS B2\GALILEO E5b | 1207.140 |
| BDS B1C\GPS L1\GALILEO E1 | 1575.420 |
| GPS L2 | 1227.600 |
| BDS B2a\GPS L5\GALILEO E5a | 1176.450 |
| GLONASS G1 | 1602.000 |
| GLONASS G2 | 1246.000 |
| GLONASS G3 | 1202.025 |

- 带宽

为了使采集回放仪在采集卫星导航信号的过程中引入的采集损耗较小，采集通道的带宽必须满足一定要求。目前导航信号的调制主要采用二进制相移键控(BPSK)调制技术以及二进制偏置载波(BOC)调制方式。在考虑主瓣带宽的情况下，由BPSK调制的导航信号最小带宽为信号码速率2倍；由BOC调制的导航信号的最小带宽为信号的码速率的4倍。因为主瓣的能量占据了信号能量的90%左右，为了保证能够采集到目标导航信号，则采集设备的通道带宽应不低于目标导航信号的最小带宽。如果要在单一通道上采集某一频段的多个卫星的导航信号，则通道带宽应不低于所有采集卫星导航信号的最小带宽的最大值。各卫星导航信号采集回放最小带宽如表3所示。

表3 卫星导航信号采集回放最小带宽

| 卫星导航信号 | 最小带宽（MHz） |
| --- | --- |
| BDS B1 1 | 4.092 |
| BDS B2 | 4.092 |
| BDS B1C | 4.092 |
| BDS B2a | 20.46 |
| GPS L1 | 2.046 |
| GPS L2C | 2.046 |
| GPS L5 | 20.46 |
| GLONASS G1 | 8.4 |
| GLONASS G2 | 6.8 |
| GLONASS G3 | 20.46 |
| GALILEO E1 | 4.092 |
| GALILEO E5a | 20.46 |
| GALILEO E5b | 20.46 |

- 量化位数

量化位数指的是将采集得到的模拟信号转换为数字信号时，每个采样点能够表示的二进制位数。信号的量化过程必然存在信号失真现象，产生量化误差，增加量化位数有助于降低量化误差，从而减小由量化误差所引起的灵敏度损失。假设射频前端带宽足够宽或者说采样频率足够高从而保证不发生频率混叠的情况下，1bit量化理论损耗为1.96dB，2bit的量化理论损耗为0.55dB，3bit的量化误理论损耗为0.16dB；在有限带宽的情况下，1bit的量化理论损耗为3.5dB，2bit的量化理论损耗为1.2dB，3bit的量化理论损耗为0.6dB。不同的采集回放仪产品具有不同的量化位数，通常量化位数为2/4/8/16bit。在量化比特大于3的情况下对载噪比的影响非常有限。因此，为保证回放信号的准确度，要求采集回放仪的信号量化位数不小于2bit。

- 载噪比回放测试一致性

载噪比是表示信号能量与1Hz带宽的噪声能量的比值，其大小与接收机所采用的带宽无关，有利于不同采集回放仪之间的性能对比。高的载噪比可以提供更好的信号接受率、通信质量和提高可靠性。要求GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的载噪比与卫星导航信号直接测试获得的载噪比结果之差的统计值满足≤2dB的要求。

- 无杂散动态范围

无杂散动态范围参数反映了采集回放仪在强信号环境下采集非常小的信号的能力。在宽带接收设备中，ADC的无杂散动态范围是制约整个接收系统动态范围的关键因素，因此对ADC的无杂散动态范围性能参数的测试很重要。无杂散动态范围和ADC的量化位数和量化噪声有关系。如果假设量化误差是在量化台阶内均匀分布且与输入信号无关的随机变量，可以得到ADC的无杂散动态范围为SFDR = 6.02NB+1.76(dB)，其中NB是有效量化比特数。通常采集回放仪ADC的位数以有2bit、4bit、8bit和16bit等，为了保证采集回放仪能够采集到同时较强的卫星导航信号和干扰信号并成功还原两种信号，当信号量化位数为2bit时，无杂散动态范围SFDR应不低于18dB；信号量化位数大于等于4bit时，无杂散动态范围SFDR应不低于30dB。

- 回放信号频率特性

采集回放仪内部采用石英晶体振荡器产生时钟信号，对于振荡器频率性能的要求，通常用频率偏差、频率准确度和频率稳定度等指标来衡量。振荡器所处环境条件的变换（如温度、电源电压、磁场和负载等）、元器件老化和电路中的各种随机噪声对会对这些频率特性指标产生影响。

- 频率准确度

频率准确度是频率偏差的最大范围，频率偏差可以通过振荡频率偏离标称频率产生的绝对频率偏差与标准频率的比值计算得到。用户主要关心的是采集回放仪能否保证频率偏差在指定范围内，这个范围的上限可以用频率准确度来衡量。

- 频率稳定度

频率稳定度指的是在一定观测时间内，由于各种因素变换，引起振荡频率相对于标称频率变换的程度。根据取样时间的长短，频率稳定度分为短期和长期两种情况。取样时间在1ms~100s范围内的稳定度为短期频率稳定度，超过100s的频率稳定度称为长期频率稳定度。如果采集回放仪的长期频率稳定度也能够满足短期频率稳定度的指标，说明采集回放仪具有很好的频率稳定性能。

晶体振荡器的频率稳定度可以比较容易地实现1×10-4~1×10-6，对晶体施加恒温控制，可以提高到1×10-7~1×10-8数量级，极限是1×10-12~1×10-13。在进行数据回放时，采集回放仪必须在恒温环境下工作，要求回放信号的频率准确度优于1×10-7，频率稳定度优于5×10-8/s。以频率f=1.5GHz的GPS信号为例，当频率准确度优于1×10-7时，此时引入的频率偏差为150Hz，接近于18T=125Hz。在标准相关积分时间T=1ms的情况下，理论上由本地晶振引起的捕获误差不应该超过14T=250Hz，因此频率准确度的指标设定是合理的。

- 回放信号功率特性

采集回放仪的回放信号可看作是一种输出功率在一定范围内可调节并满足一定准确度要求的测试激励信号。在进行实验时，需要对采集回放仪的回访功率进行约束，可以设置采集回放仪的回放功率不低于-90dBm且不超过-10dBm。

根据现有采集回放仪产品的功率指标，实验过程中主要关心的功率特性为功率范围和绝对功率准确度。

- 功率范围

功率范围由最大输出功率和最小输出功率的差值确定，体现了可变衰减器的最大衰减量。不同厂家产品的功率范围指标差异比较大，在进行接收机测试实验时，可以很容易地通过外接低噪放大器或衰减器来自行放大或衰减输出功率。该指标的限制可以由较大的弹性，功率可调范围的要求可设置为不低于30dB。

- 绝对功率准确度

绝对功率准确度可以在生产厂商规定的标称/校准功率点处进行测试，一般在其最大输出功率点上进行测试，该指标的限制设定为±1dB。

- 回放测试一致性

对于卫星导航信号的采集和回放，用户最为关心的就是采集回放仪是否能够近乎无失真地采集并回放卫星导航信号。采集回放仪内部晶体振荡频率的任何漂移或抖动会影响接收机对卫星导航信号的捕获与跟踪性能。本标准并没有采用伪距相关指标来衡量量回放导航信号的准确度，因为当采集回放仪满足频率准确度和频率稳定度要求时，能够保证伪距测量的准确度。

在卫星导航和定位中，我们使用几何精度因子（DOP）包括三维位置精度因子（PDOP）、水平分量精度因子（HDOP）、垂直分量精度因子（VDOP）等来衡量观测卫星的空间几何分布对定位精度的影响。DOP值越大，定位误差越大，定位的精度就越低。因此，基于精度因子与定位精度的关系，设计典型的测量精度指标为水平定位准确度回放测试一致性、垂直定位准确度回放测试一致性和速率回放测试一致性，衡量采集回放仪的采集和回放卫星导航信号数据的性能。

- 水平定位准确度回放测试一致性

GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的水平定位与卫星导航信号直接测试获得的水平定位结果之差的统计值。

- 垂直定位准确度回放测试一致性

GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的垂直定位与卫星导航信号直接测试获得的垂直定位结果之差的统计值。

- 速率回放测试一致性

统计GNSS测量接收机进行卫星导航信号回放测试获得的速率与卫星导航信号直接测试获得的速率之间的偏差与直接测试得到的速率值之比，得到速率回放测试一致性相对误差。为保证速率回放一致性相对误差参数的有效性，实验过程中必须对场景的运动速度进行约束，规定被测场景以1m/s的速度匀速运动。

在大量测试实验和广泛征求意见的基础上，设置回放信号的导航信号精度要求为：在HDOP≤4或者PDOP≤6时，水平定位回放测试一致性的相对误差≤50%，垂直定位回放测试一致性的相对误差≤50%，速率回放测试一致性的相对误差≤50%。

三、主要试验情况的分析

见附录1。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度

查询国际上公开的标准及文献，并没有发现北斗卫星导航系统采集回放仪同类相关标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规程在编制过程中，贯彻了国家和军队的有关法律、法规，经过标准检索、相关文献调研，本规程与国家标准、军用标准、行业标准和专项标准是协调一致的。本规程与已有国家标准、行业标准具有兼容性。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本规程正式发布的格式参考了《GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》，具有十分重要的参考价值和使用价值，建议为强制性检定规程。

组织计量机构和卫星导航采集回放仪的生产厂商使用，组织相关培训。组织与国际标准的对接，并保持长期跟踪，保证标准的适用性、规范性和一致性。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议本规程在民用领域的科研、生产、培训、检验和试验等单位范围内发行。包括卫星导航采集回放仪的生产单位、提供此类产品计量服务的机构和对此类产品提供相关认证的机构。建议5年内发行数量为500份。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

其他参考文献：

[1] 谢钢. GPS原理与接收机设计. 北京：电子工业出版社，2017.1

附件1

多模卫星导航中频信号采集回放仪性能测试报告

- 概述

依据《全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法》标准对多模卫星导航中频信号采样器NLS-GNR-MF001和回放器NLS-GNPB-MF001的性能指标进行测试。

- 测试环境与设备

测试实验中设备清单：

- 多模卫星导航中频信号采样器NLS-GNR-MF001；

- 多模卫星导航中频信号回放器NLS-GNPB-MF001；

- 司南M300C测量接收机；

- 全频点卫星接收天线；

- 功分器；

- 连接线；

- 带控制软件的电脑。

试验设置：

配置信号的起始时间是2018年5约18日6点43分58秒，闰秒调整数为18秒。测试时长30分钟。测试地点坐标已知（N，E，h）= [31.0250°，121.4394°，36.310m]，天空中的可见卫星数目大于4颗，HDOP≤4。

- 测试方法

参考《全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法》标准进行设备连接与配置，测试采集回放仪的定位回放测试一致性和载噪比回放测试一致性指标。

- 实验结果

按照标准规定的方法，分别计算水平定位回放一致性的相对误差、垂直定位回放测试一致性的相对误差和载噪比回访测试一致性指标参数。实验结果如表1所示。

对比实验结果与标称指标，可以得到结论：在本实验条件下，多模卫星导航中频信号采样器NLS-GNR-MF001的模卫星导航中频信号回放器NLS-GNPB-MF001满足《全球卫星导航信号采集回放仪性能要求及测试方法》标准中定位回放一致性和载噪比回放一致性精度要求。

表1 M300C测试结果

| 指标 | 标准 | 实验结果 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平定位回放测试一致性的相对误差(%) | 50 | 17.72 | 满足 |
| 垂直定位回放测试一致性的相对误差(%) | 50 | 2.55 | 满足 |
| 载噪比回放测试一致性相对误差(dB) | 2 | -0.19 | 满足 |